## Slide 1: Primi metodi di “misura” delle vibrazioni
A causa dell’assenza di strumenti opportuni, le vibrazioni venivano “valutate” semplicemente toccando la macchina; il trasferimento del segnale di vibrazione dalla fonte alle orecchie veniva effettuato attraverso un’asta o mediante uno stetoscopio. In ogni caso il segnale di vibrazione veniva valutato in funzione dell’esperienza dell’operatore senza alcun sussidio per comparare le vibrazioni della macchina.

## Slide 2: Catena di misura
Parametro da misurare
(spostamento, velocità, accelerazione)
Trasduttore
Sistema di acquisizione
Registrazione
Analisi
Registratore
Trasduttore
Amplificatore
Condizionatore
di segnale
Convertitore
A/D
Analizzatore
Plotter
Stampante
...
In sintesi
In dettaglio

## Slide 3: Trasduttori
X(t)
V(t)
TRASDUTTORE
Attivi:
Convertono l’energia meccanica in ingresso in energia elettrica, senza bisogno di alcuna altra sorgente di energia esterna
Passivi:
Hanno bisogno di una sorgente di energia esterna
INGRESSO
USCITA
TRASDUTTORE
ATTIVO
ENERGIA
MECCANICA
ENERGIA
ELETTRICA
INGRESSO
USCITA
TRASDUTTORE
PASSIVO
ENERGIA
MECCANICA
ENERGIA
ELETTRICA
INGRESSO
SECONDARIO
ENERGIA
ELETTRICA

## Slide 4: Trasduttori di accelerazione (attivi piezzoelettrici)
1 - molla di precarico
2 - massa sismica
3 - dischi piezzoelettrici
4 - terminali
5 - involucro
6 - base
Alcuni materiali, naturali o ceramici, hanno la proprietà di generare cariche elettriche quando vengono sottoposti a sollecitazioni meccaniche.
I trasduttori operanti in base a questa proprietà vengono indicati con il termine di trasduttori piezoelettrici.

## Slide 5: Accelerometro piezoelettrico
L’accelerometro piezoelettrico è considerato, attualmente, il miglior trasduttore disponibile per la misura assoluta delle vibrazioni.
Il suo largo impiego è giustificato dalle seguenti proprietà:
        può essere usato in campi di frequenza molto ampi;
        ha una buona linearità su un campo dinamico esteso;
        il segnale di accelerazione può essere integrato elettronicamente per ottenere la velocità e lo spostamento;
        può essere usato in varie condizioni ambientali mantenendo una buona accuratezza;
        è un trasduttore attivo e quindi non necessita di alimentazione;
        non ha parti in movimento e quindi è estremamente robusto;
        ha un ingombro molto contenuto.
Effetto piezoelettrico: la piezoeletricità è la proprietà di alcuni materiali dielettrici di generare una differenza di potenziale quando sono soggetti a duna deformazione meccanica. Quando al cristallo viene applicata una deformazione, appaiono sulle facce opposte cariche elettrico di segno contrario.

## Slide 6: Differenti tipologie di accelerometro

## Slide 7: Accelerometro piezoelettrico: range utile di frequenza dipendenza dalla massa

## Slide 8: Accelerometro piezoelettrico: scelta dell’accelerometro
Accelerometri grandi hanno m alta e k bassa, perciò son molto sensibili, hanno un piccolo valore di picco ed una bassa risonanza:

## Slide 9: Accelerometro piezoelettrico: montaggio
Il metodo di montaggio dell’accelerometro sul punto di misura rappresenta uno dei fattori più critici per l’accuratezza della misura.
Un montaggio non corretto dà luogo ad una riduzione della frequenza di risonanza del trasduttore montato, che può limitare notevolmente il campo di frequenza utile dello strumento.
Tipologie di montaggio:
Grano filettato
Cera d’api
Grano filettato e rondella di mica
Base metallica incollata
Foglio biadesivo
Magnete
Asta appuntita
Collanti
….

## Slide 10: Accelerometro piezoelettrico: montaggio fisso

## Slide 11: Posizionamento

## Slide 12: Caricamento dell’oggetto in studio

## Slide 13: Accelerometri per applicazioni particolari

## Slide 14: Accelerometro piezoelettrico: sensibilità